| Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Miernictwa Elektrycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grupa nr 3 |  |  |
|  | 1 | KAROLINA GROSIAK |  |
|  | 2 | ELŻBIETA WIŚNIEWSKA |  |
|  | 3 | KACPER BORUCKI |  |
| Data ćwiczenia |  |  | 21.04.2018 |
| Temat ćwiczenia |  |  | Pomiar rezystancji omomierzami i metodą techniczną |
| Ocena i podpis prowadzącego |  |  |  |

# Cel i zakres ćwiczenia

Cel:

Nauka wykonywania pomiarów rezystancji multimetrami oraz układem pomiarowym realizującym metodę techniczną.

## Zakres:

- Podłączenie i przygotowanie układów pomiarowych;

- Wyznaczenie rezystancji przy użyciu multimetru;

- Wyznaczenie rezystancji metodą techniczną;

- Wyznaczenie błędów pomiaru i wyciągnięcie wniosków

# Spis przyrządów

| Lp. | Przyrząd | Model | Numer | Zakres pomiaru | Liczba działek | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz | M-9 | I29-IVA-4306 | - | - | - |
| 2 | Amperomierz | PRLT124 | I29-IVA-4266 | 3-7500 mA | 30 lub 75 | 0,5 |
| 3 | Woltomierz LM-3 | PRLT124 | I29/EW | 0,15V- 750 V | 30 lub 75 | 0,5 |
| 4 | Rezystor | - | - | - | - | - |

# Schematy układów pomiarowych

Rys. 1. Układ z poprawnie mierzonym prądem (zasada pomiaru rezystancji metodą techniczną).

Rys. 2. Układ z poprawnie mierzonym napięciem (zasada pomiaru rezystancji metodą techniczną).

# Tabele pomiarowo-obliczeniowe

## Pomiary rezystancji multimetrem cyfrowym typu PeakTech 4000

| Rezystor | Odczyt | Wynik pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R [Ω] | R±UR, p=0,95 [Ω] | Ur(R) % |
| R51 | 20,98 | 20,98±0,11 | 0,55% |
| R52 | 7406 | (7,41±0,01)*103 | 0,16% |

## Pomiary rezystancji metodą techniczną

| Opornik | Odczyty |  |  |  |  |  |  |  | Obliczenia |  |  |  |  |  |  | Wybrany układ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woltomierz |  |  |  | Amperomierz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un V | αv dz | cv V/dz | Uv V | In mA | αA dz | cA mA/dz | IA mA | Pr=IA*Uv W | Rx=Uv/IA Ω | RV Ω | RA Ω | Rgr Ω | δm' % | δm'' % |  |
| R51 | 1,5 | 66,5 | 0,02 | 1,33 | 75 | 64 | 1 | 64 | 0,08512 | 20,78125 | 1500 | 0,31 | 21,59 | - | -1,37 | poprawnie mierzonego napięcia |
| R52 | 30 | 54,5 | 0,4 | 21,8 | 3 | 73 | 0,04 | 2,92 | 0,063656 | 7465,753 | 30000 | 7,67 | 479,71 | 0,10 | - | poprawnie mierzonego prądu |

## Wyniki pomiarów

| Opornik | Odczyty |  |  |  |  |  |  |  | Obliczenia |  |  |  | Wynik pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | amperomierz |  |  |  | Woltomierz |  |  |  | RX | m % | p | RXp | RXpU(R) p=0,95 | Ur(R) % |
|  | Un V | V dz | cV V/dz | UV V | In mA | A dz | cA mA/dz | IA mA |  |  |  |  |  |  |
| R51 | 1,5 | 66,5 | 0,02 | 1,33 | 75 | 64 | 1 | 64 | 20,78 | 0,014 | 2,84*10-3 | 20,78 | 20,780,20 | 0,94 |
| R52 | 30 | 54,5 | 0,4 | 21,8 | 3 | 73 | 0,04 | 2,92 | 7,465*103 | -0,077 | -76,7*10-3 | 7,465*103 | (7,4650,074)*103 | 0,99 |

# Przykładowe obliczenia

Tab 1.

ΔgR=0,1%Rx+10cyfr=0,1%⋅20,98Ω+10⋅0,01Ω=0,12098Ω

uBR=ΔgR3=0,12098Ω3=0,069847836Ω

UR=k⋅uBR=3⋅0,95⋅0,069847836Ω=0,114931Ω

UrR=URR⋅100%=0,114931Ω20,98Ω⋅100%=0,55%

Tab. 2

Cv=Unαm=1,5V75ⅆz=0,02Vⅆz

Uv=Cv⋅αV=0,02Vⅆz⋅66,5 dz=1,33V

CA=Inαm=75mA75ⅆz=1mAⅆz

IA=CA⋅αA=1mAⅆz⋅64ⅆz=64mA

Pr=IA⋅Uv=64mA⋅1,33V=0,064A⋅1,33V=0,08512W

Rx=UvIA=1,33V64mA=1,33V0,064A=20,78125Ω

Rv=1000Ω⋅Un=1000Ω⋅1,5V=1500Ω

RA=23In+0,004Ω=2375mA+0,004Ω=0,31Ω

Rgr=RA⋅Rv=0,31Ω⋅1500Ω=465Ω=21,56Ω

δm''=RxRv+Rx⋅100%=20,78125Ω1500Ω+20,78125Ω⋅100%= 1,37 %

δ'm=RARx⋅100%=7,67Ω7465,753Ω⋅100%=0,10%

Tab. 3

Rx=UvIA=1,33V64mA=1,33V0,064A=20,78125Ω

p=-ΔmR=δmRRx100%=0,01366%⋅20,78125Ω100%=2,84*10-3 Ω

Rxp=Rx+p=20,78125Ω+0,00284Ω=20,78Ω

urI=13⋅klA⋅InIA=13⋅0,5⋅75mA64mA=0,33829117

urU=13⋅klV⋅UnUV=13⋅0,5⋅1,5V1,33V=0,32557346

urR=uR2U+uR2I =0,325573462+(0,33829117)2= 0,22043595=0,46951

UrR=k⋅urR=2⋅0,46951=0,93902%

# Wnioski

Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów rezystancji zarówno omomierzem cyfrowym, jak i przy użyciu metody technicznej z odpowiednim układem, można zauważyć pewne rozbieżności w pomiarach. W przypadku pomiaru małej rezystancji, wyniki wraz z niepewnościami częściowo pokrywają się. W przypadku dużej rezystancji wyniki są stosunkowo bliskie sobie, aczkolwiek nie mieszczą się wzajemnie w swoich niepewnościach.

We wszystkich wykonanych pomiarach niepewność  mieści się w granicach 1%. W przypadku metody technicznej, zastosowanie niepoprawnego układu pomiaru mogłoby znacząco zwiększyć niepewność: na wynik pomiaru małej rezystancji, przy zastosowaniu układu z poprawnie mierzonym prądem, miałby znaczący wpływ opór wewnętrzny amperomierza; z kolei pomiar dużej rezystancji z układem poprawnie mierzonego napięcia miałby mniejszą dokładność ze względu na niepomijalność błędu wynikającego z prądu płynącego przez rezystancję wewnętrzną woltomierza. Dlatego ważny w pomiarach metodą techniczną jest wybór odpowiedniego układu pomiarowego.